2012 год

ИНСТРУКЦИЯ № ______

по применению средства дезинфицирующего «АНИОСЕПТ АКТИВ»

(фирмы «Лаборатории АНИОС», Франция)

для дезинфекции, предстерилизационной очистки, ДВУ эндоскопов и стерилизации

Инструкция разработана: ИЛЦ ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздравсоцразвития России (РНИИТО им. Р.Р. Вредена); ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора (ФБУН  ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора).

Авторы: Афиногенова А.Г., Афиногенов Г.Е. (РНИИТО им. Р.Р. Вредена); Герасимов В.Н., Гайтрафимова А.Р., Голов Е.А., Герасимова Ю.В., Потемкина В.А., Храмов М.В (ФБУН  ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора)

Инструкция предназначена для персонала медицинских, лечебно-профилактических организаций и учреждений (в том числе акушерско-гинекологического профиля, стоматологических, соматических отделений, отделений неонатологии, интенсивной терапии, хирургических, кожно-венерологических, педиатрических учреждений, клинических, бактериологических, вирусологических и паразитологических лабораторий, противотуберкулезных, патологоанатомических отделений, кожно-венерологических и инфекционных отделений, отделений переливания крови, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой медицинской помощи и т.п.); работников лабораторий широкого профиля, соответствующих подразделений силовых ведомств, в т.ч. спасателей МЧС, личного состава войск и формирований  ГО; персонала учреждений социального обеспечения, санпропускников, пенитенциарных учреждений; работников детских (школьных и дошкольных) учреждений, объектов коммунально-бытовой сферы (включая персонал моргов, работников ритуальных услуг), общественного питания, торговли, учреждений образования, культуры, отдыха и спорта, персонала объектов санаторно-курортного хозяйства, пищевой промышленности, фармацевтической промышленности, аптек и аптечных организаций, парфюмерно-косметической промышленности, ветеринарных учреждений, для работников  дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Данная Инструкция введена взамен Инструкции № 12/10А от 01.06.2010г.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Средство «АНИОСЕПТ АКТИВ» представляет собой порошок белого цвета со слабым запахом отдушки, хорошо растворимый в воде. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмония хлорид 2,38%, перкарбонат натрия 47%, тетраацетилэтилендиамин 25%, антикоррозийные добавки, другие вспомогательные и функциональные ингредиенты. Действующими веществами в рабочем растворе препарата являются надуксусная кислота и алкилдиметилбензиламмония хлорид (ЧАС). рН 1% водного раствора средства - 8,5.

Средство расфасовано в пластиковые емкости по 100г, 1 кг и 5 кг.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 2 года, рабочих растворов - 24 часа с момента приготовления.

1.2. Средство «АНИОСЕПТ АКТИВ» обладает антимикробной активностью в отношении бактерий грамотрицательных и грамположительных (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций, особо опасных инфекций – легионеллёза, чумы, холеры туляремии, сибирской язвы; анаэробных инфекций), микобактерий туберкулеза, Mycobacterium avium и Mycobacterium terrae (тестировано суспензионным методом - EN 14348 в условиях загрязненности и методом на поверхностях - EN 14563 в условиях загрязненности), вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов А, В и С, ВИЧ, герпеса, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» - SARS, гриппа человека, в том числе штаммов «птичьего» H5N1   и «свиного» H1N1 и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов; средство обладает спороцидной активностью.

Рабочие растворы средства обладают хорошими моющими и дезодорирующими свойствами, не портят изделий медицинского назначения из различных материалов, в том числе термолабильных, (включая поливинилхлорид, полиамид, поликарбонат, полиметилен, полипропилен, полистирол и др.), кроме изделий, изготовленных из коррозионно-нестойких сталей, меди, латуни, алюминия, а также - не имеющих защитных гальванических покрытий), не фиксируют органические загрязнения на обрабатываемых изделиях, не вызывают помутнения изделий из оргстекла (в т. ч. – из плексигласа).

1.3. Средство «АНИОСЕПТ АКТИВ» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.0076 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных при нанесении на кожу, при парентеральном введении (в брюшную полость) относится к 4 классу малотоксичных веществ (по классификации К.К.Сидорова), при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) средство малоопасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (4 класс опасности). Порошок обладает слабым кожно-раздражающим действием, рабочие растворы средства даже при многократном воздействии не оказывают раздражающего действия на кожу. Средство оказывает умеренное раздражающее действие на слизистые оболочки глаза.

Средство не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы средства оказывают слабое местно-раздражающее действие на слизистые. При разведении в воде образуется надуксусная кислота.

ПДК перкарбоната натрия (аэрозоль) в воздухе рабочей зоны - 2 мг/м3.

ПДК в воздухе рабочей зоны надуксусной кислоты - 5 мг/м3.

ПДК в воздухе рабочей зоны ЧАС составляет 1 мг/м3 (аэрозоль).

1.4. Средство может быть использовано, в лечебно-профилактических учреждениях, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, в прачечных, в сфере отдыха, социального обеспечения, в детских учреждениях.

1.5. Средство «АНИОСЕПТ АКТИВ»  предназначено:

- для дезинфекции, обеззараживания, уборки, чистки, мойки и дезодорирования поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, и оборудования, санитарно-технического оборудования (в т.ч. фаянсовых, чугунных и акриловых ванн (лечебных, грязевых, минеральных, гидромассажных и пр.), акриловых душевых кабин и пр.), белья, посуды лабораторной и столовой (в том числе однократного использования), предметов для мытья посуды, резиновых и полипропиленовых ковриков, напольных ковровых и прочих покрытий, обивочных тканей, уборочного инвентаря и материала, игрушек, спортивного инвентаря, предметов ухода за больными, прочих вспомогательных предметов, используемых в текущей работе ЛПУ, предметов личной гигиены при проведении профилактической (текущей), очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции в ЛПО и ЛПУ различного профиля (больницы, поликлиники, санатории, профилактории, реабилитационные центры, дневные стационары, медсанчасти и медпункты, роддома, родильные стационары, отделения неонатологии и палаты для новорожденных, детские отделения, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кожно-венерологические  стационары и отделения, стоматологические кабинеты, диспансеры, госпитали, центры по трансплантации органов, медицинские профильные центры, станции переливания крови, скорой помощи, дома для инвалидов и престарелых); в бактериологических, клинических, диагностических, вирусологических, микробиологических, ПЦР, иммунологических и др. лабораториях; в детских и пенитенциарных учреждениях; в инфекционных очагах, в машинах скорой медицинской помощи и пр.

- для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических, детских дошкольных, школьных и других общеобразовательных и оздоровительных учреждениях, на коммунальных объектах, в пенитенциарных и других учреждениях;

- для дезинфекции и мытья помещений, поверхностей оборудования, инструментария, посуды на предприятиях общественного питания, сельского хозяйства и торговли, потребительских и промышленных рынках, коммунальных объектах, на объектах санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, бани, сауны и т.п.), в общественных туалетах, кабинах автономных туалетов, биотуалетов, местах массового скопления людей, учреждениях образования, детских, пенитенциарных, социального обеспечения, хосписах, отделениях и учреждениях паллиативного ухода, отделениях сестринского ухода, домах-интернатах для престарелых, учреждениях социальной защиты населения, санаториях, профилакториях, пансионатах, домах отдыха, административных учреждениях, учреждениях культуры, отдыха, спорта (бассейны, аквапарки, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, спорткомплексы, фитнес-клубы, кинотеатры, театры, концертные залы и др.);

- для дезинфекции и мытья помещений и оборудования на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты С и D;

- для обеззараживания поверхностей, объектов и выделений в моргах и зданиях патологоанатомических служб, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, в колумбариях, крематориях, в похоронных бюро и бюро-магазинах, домах траурных обрядов, других зданиях и сооружениях организаций, оказывающих ритуальные и похоронные услуги, а также для обработки автокатафалков;

- для дезинфекции помещений, оборудования, инструментов, спецодежды, воздуха парикмахерских, массажных и косметических салонов, салонов красоты, прачечных, клубов, санпропускников и других объектов сферы обслуживания населения;

- для дезинфекции обуви из кожи, ткани, дерматина, резин, пластика, и других полимерных и прочих материалов, банных сандалий с целью профилактики инфекций грибковой этиологии;

- для дезинфекции холодильных камер, холодильных установок и холодильных помещений на предприятиях и в учреждениях любого профиля;

- для дезинфекции воздуха способом распыления на различных объектах, систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры и др.);

- для дезинфекции медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения (в том числе лабораторной посуды), перевязочного материала, белья одноразового применения и т.д. перед их утилизацией в ЛПУ, пищевых отходов, а также для обеззараживания крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты, рвотных масс), жидких отходов, смывных вод (включая эндоскопические смывные воды); поверхностей после уборки биологического материала; посуды из-под выделений больного;

- для обеззараживания крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности, медицинских пиявок после проведения гирудотерапии;

- для обеззараживания вакцин, включая БЦЖ, при повреждении индивидуальной упаковки или с истекшим сроком годности (согласно МУ 3.3.2.1761-03 «Медицинские иммунобиологические препараты. Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и анатоксинов») в лечебно-профилактических организациях, диагностических и клинических лабораториях, на станциях и пунктах переливания и забора крови, на санитарном транспорте и пр.;

- для дезинфекции кувезов, реанимационных и пеленальных столов;

- для дезинфекции наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования;

- для очистки и дезинфекции датчиков диагностического оборудования, включая датчики к аппаратам УЗИ; физиотерапевтического и лечебного оборудования и материалов к ним;

- для дезинфекции слюноотсосов и слюноотсасывающих систем;

- для стирки (удаления пятен, отбеливания),  совмещенной с дезинфекцией, белья, в т.ч. загрязненного кровью и другими биологическими субстратами, в лечебно-профилактических учреждениях, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, в прачечных сферы отдыха, социального обеспечения и детских учреждений;

- для дезинфекции транспорта для пищевых продуктов, перевозимых в упаковке;

- для дезинфекции помещений при поражении плесневыми грибами;

- для дезинфекции различных объектов при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия, легионеллез, сибирская язва);

- для дезинфекции изделий медицинского назначения (хирургических и стоматологических инструментов, в т.ч. вращающихся, эндоскопов и инструментов к ним);

- для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (хирургических и стоматологических инструментов, в т.ч. вращающихся, эндоскопов и инструментов к ним) ручным и механизированным (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах) способами;

- для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (хирургических и стоматологических инструментов, в т.ч. вращающихся, инструментов к эндоскопам) ручным и механизированным (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах) способом;

- для предварительной, окончательной очистки эндоскопов;

- для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, стоматологических материалов (оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов) ручным и механизированным (с использованием ультразвука) способом;

- для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;

- для стерилизации изделий медицинского назначения;

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Растворы средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» готовят в пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных ёмкостях путем растворения при тщательном перемешивании соответствующих количеств средства в водопроводной воде, температура которой должна соответствовать 18º - 30º С для лучшего растворения порошка. Рабочий раствор готов к использованию после полного растворения гранул порошка.  В дальнейшем, температуру рабочих растворов не поддерживают. Рабочие растворы подогревать не следует.

ВНИМАНИЕ! Рабочие растворы средства можно применять для обработки любых объектов многократно в течение срока годности (24 часа). При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения срока его годности.

Для контроля правильности разведения рабочего раствора необходимо использовать тест-полоски.

Методика использования тест-полосок:

- полностью погрузить индикаторную часть полоски в контролируемый рабочий раствор средства на 5 секунд;

- вынуть и быстро встряхнуть тест-полоску для удаления избытка раствора;

- оценивать результат по истечении 15 секунд.

- Не принимать во внимание результат, полученный по истечении 20 секунд с момента погружения тест-полоски в рабочий раствор.

Оценка результатов:

- окрашивание индикаторной части тест-полоски в светло-зеленый цвет соответствует 0,5% концентрации раствора

- окрашивание индикаторной части тест-полоски в тёмно-зеленый цвет соответствует 1% концентрации раствора;

- окрашивание индикаторной части тест-полоски в синий цвет соответствует 2% концентрации раствора.

2.2. При приготовлении рабочих растворов следует руководствоваться расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1.  Приготовление рабочих растворов средства «АНИОСЕПТ АКТИВ»

| Концентрация рабочего pacтвора (по препарату). % | Количество средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» и воды, необходимое для приготовления рабочею раствора, объемом: |
| --- | --- |
|  | 1 л | 5 л | 10 л |
|  | Средство, г | Вода, мл | Средство, г | Вода, мл | Средство, г | Вода, мл |
| 0,01 | 0,1 | 999,9 | 0,5 | 4999,5 | 1,0 | 9999,0 |
| 0,025 | 0,25 | 999,75 | 1,25 | 4998,75 | 2,5 | 9997,5 |
| 0,05 | 0,5 | 999,5 | 2,5 | 4997,5 | 5,0 | 9995,0 |
| 0,08 | 0,8 | 999,2 | 4,0 | 4996,0 | 8,0 | 9902,0 |
| 0,1 | 1,0 | 999,0 | 5,0 | 4995,0 | 10,0 | 9990,0 |
| 0,15 | 1,5 | 998,5 | 7,5 | 4992,5 | 15,0 | 9985,0 |
| 0,2 | 2,0 | 998,0 | 10,0 | 4990,0 | 20,0 | 9980,0 |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 | 12,5 | 4987,5 | 25,0 | 9975,0 |
| 0,3 | 3,0 | 997,0 | 15,0 | 4985,0 | 30,0 | 9970,0 |
| 0,5 | 5,0 | 995,0 | 25,0 | 4975,0 | 50,0 | 9950,0 |
| 0,75 | 7,5 | 992,5 | 37,5 | 4962,5 | 75,0 | 9925,0 |
| 1,0 | 10,0 | 990,0 | 50,0 | 4950,0 | 100,0 | 9900,0 |
| 1,5 | 15,0 | 985,0 | 75,0 | 4925,0 | 150,0 | 9850,0 |
| 2,0 | 20,0 | 980,0 | 100,0 | 4900,0 | 200,0 | 9800,0 |
| 2,5 | 25,0 | 975,0 | 125,0 | 4875,0 | 250,0 | 9750,0 |
| 3,0 | 30,0 | 970.0 | 150,0 | 4850,0 | 300,0 | 9700,0 |
| 4,0 | 40,0 | 960.0 | 200,0 | 4800,0 | 400,0 | 9600,0 |
| 6,0 | 60,0 | 940.0 | 300,0 | 4700,0 | 600,0 | 9400,0 |
| 10,0 | 100,0 | 900.0 | 500,0 | 4500,0 | 1000,0 | 9000,0 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «АНИОСЕПТ АКТИВ»

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1. Растворы средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» применяют для дезинфекции поверхностей, оборудования, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в т.ч. одноразовой и лабораторной), предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, спортивного инвентаря, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви, медицинских отходов, ИМН и прочее согласно п.1.4 настоящей инструкции.

3.2. Средство «АНИОСЕПТ АКТИВ» применяют для проведения как профилактической дезинфекции, так и очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции по эпидемиологическим показаниям, а также для дезинфекции медицинских отходов. При необходимости для удаления видимых загрязнений перед дезинфекцией проводится очистка и мойка поверхностей объектов 0,15% раствором средства «АНИОСЕПТ АКТИВ».

Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения и орошения. Обеззараживание способом протирания можно проводить в присутствии людей без использования средств индивидуальной защиты. Дезинфекция способом орошения  проводится  с использованием средств защиты глаз и органов дыхания в отсутствие людей.

3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткую мебель, оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 100 мл на 1 м2; при обработке поверхностей, имеющих пористость, шероховатости и неровности допустимая норма расхода средства может составлять от 100 до 150 мл/м2. Смывания остатков рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется.

3.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша способом двукратного протирания при норме расхода 100 мл на 1 м2 , по окончании дезинфекции его промывают водой.

3.5. Обработку объектов способом орошения проводят с помощью гидропульта, автомакса, аэрозольного генератора и других аппаратов или оборудования, разрешенных для этих целей, добиваясь равномерного и обильного смачивания (норма расхода – 150 мл/м2 при использовании распылителя типа «Квазар», 300 мл/м2 – при использовании гидропульта; 150-200 мл/м3 – при использовании аэрозольных генераторов).

По истечении дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора при необходимости удаляют с поверхностей сухой ветошью. При обработке способом орошения закрытых, невентилируемых помещений рекомендуется их проветрить по окончании процесса дезинфекции в течение 15 минут или провести влажную уборку.

3.6. Посуду, освобождённую от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 5 минут.

3.7. Лабораторную, аптечную посуду, предметы для мытья посуды полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 10 единиц. Большие емкости погружают в рабочий раствор средства таким образом, чтобы толщина слоя раствора средства над изделиями была не менее 1 см. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 5 минут.

3.8.  Для дезинфекции белье и одежду замачивают в растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье и одежду стирают и прополаскивают.

Для стирки, совмещенной с дезинфекцией и отбеливанием белья, используют средство «АНИОСЕПТ АКТИВ» в количестве 100 грамм на 5 кг сухого белья при загрузке в барабан стиральной машины, помещая в отсек вместо стирального порошка.

Для обычной стирки белья используют 20 грамм средства на 5 кг сухого белья  при загрузке в барабан стиральной машины или в отсек для стирального порошка.

Режимы стирки средством «АНИОСЕПТ АКТИВ» указаны в Разделе 8.

3.9. Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки, спортивный инвентарь, резиновые и полипропиленовые коврики полностью погружают в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Крупные игрушки допустимо обрабатывать способом орошения. После дезинфекции их промывают проточной водой в течение 5 минут, крупные игрушки – проветривают.

3.10. Внутреннюю поверхность обуви дважды протирают тампоном, обильно смоченным дезинфицирующим раствором, в соответствии с режимами, представленными в таблице 9. По истечении времени экспозиции обработанную поверхность протирают, обильно смоченной водой ветошью и высушивают. Банные сандалии, тапочки обеззараживают способом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой.

3.11. Уборочный материал замачивают в растворе средства, инвентарь замачивают или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

3.12. Растворы средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» используют для дезинфекции при различных инфекциях по режимам, представленным в таблицах 2–7.

3.13. Генеральную уборку проводят по режимам дезинфекции объектов при соответствующих  инфекциях (таблица 10).

3.14. Дезинфекцию поверхностей на коммунальных, спортивных, культурных, административных объектах, объектах общественного питания и торговли, промышленных рынках, в детских и других учреждениях, а также - дезинфекцию холодильных камер, холодильных установок и холодильных помещений на предприятиях и в учреждениях любого профиля проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях (таблица 2).

В пенитенциарных учреждениях дезинфекцию проводят в соответствии с режимами,  рекомендованными при туберкулёзе (таблица 3).

3.15. Дезинфекцию поверхностей, оборудования, инструментария, воздуха на объектах сферы обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны и т.п.) проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при вирусных и грибковых инфекциях (таблицы 4, 5, 11) по действующей нормативной документации.

Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос моют под проточной водой после каждого клиента, помещают в стерилизаторы, разрешенные к использованию в установленном порядке и имеющие инструкцию по применению на русском языке, или в растворах дезинфицирующих средств по режиму, применяемому при грибковых (дерматофитии) заболеваниях.

Ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента должны подвергаться дезинфекции при полном погружении в дезинфицирующий раствор, в соответствии с инструкцией по применению используемого средства по режиму, рекомендованному при грибковых (дерматофитии) заболеваниях.

Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек (маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, пилинг, косметические услуги), после каждого клиента без предварительного промывания водой помещают в дезинфицирующий раствор. Дезинфекцию осуществляют по режимам, применяемым при вирусных инфекциях. После окончания дезинфекции инструменты подвергают предстерилизационной очистке и стерилизации.

3.16. В банях, саунах, бассейнах, аквапарках, прачечных дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при дерматофитиях (таблица 6) или, при необходимости, по режимам, рекомендованным для обработки при плесневых поражениях (таблица 7).

3.17. Обработку объектов санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов проводят способом орошения или протирания в соответствии с «Инструкцией по дезинфекции санитарного транспорта при различных температурных условиях» № 835-70 от 06.01.70 г. по режимам, указанным в таблице 4.

После дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов обработанные поверхности промывают водой и вытирают насухо.

При проведении профилактической дезинфекции в условиях отсутствия видимых органических загрязнений, на объектах транспорта допустимо использование режимов обработки, указанных в табл. 2 (по бактерицидному режиму, исключая туберкулез).

3.18. Дезинфекцию (обезвреживание) медицинских, пищевых и прочих отходов лечебно-профилактических учреждений и организаций, в том числе - инфекционных отделений, кожно-венерологических, фтизиатрических и микологических больниц, объектов санитарного транспорта, а также лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 группами патогенности, и других учреждений производят с учетом требований СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» (п.п.2.12.8) в соответствии с режимами, рекомендованными в табл. 8, с последующей их утилизацией.

Средство «АНИОСЕПТ АКТИВ» может быть использовано для обеззараживания медицинских отходов класса А, класса Б и класса В (из фтизиатрических и микологических клиник и отделений).

3.18.1. Использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны, белье однократного применения погружают в отдельную емкость с раствором средства. По окончании дезинфекции отходы утилизируют.

3.18.2. Дезинфекцию изделий медицинского назначения однократного применения (в том числе ампул и шприцов после проведения вакцинации) осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. При проведении дезинфекции изделия полностью погружают в раствор средства. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены раствором (без воздушных пробок). Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. После окончания дезинфекции изделия извлекают из емкости с раствором и утилизируют.

3.18.3. Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов обрабатывают способом протирания или орошения.

3.18.4. Остатки пищи смешивают с рабочим раствором в соотношении 1:1, выдерживают в течение времени экспозиции.

3.18.5. Жидкие отходы, смывные воды (включая эндоскопические смывные воды), кровь, сыворотку, выделения больного (мокрота, рвотные массы, моча, фекалии и пр.) смешивают с рабочим раствором необходимой для дезинфекции концентрации в соотношении 1 часть отходов на 2 части раствора. Дезинфицирующий раствор заливается непосредственно в емкость или на поверхность, где находится биологический материал. Далее полученная смесь выдерживается согласно используемому режиму обеззараживания. Во время дезинфекции в емкости, последняя должна быть закрыта крышкой. Все работы персоналу следует проводить в резиновых перчатках, соблюдая противоэпидемические правила.

После окончания дезинфекционной выдержки смесь обеззараженной крови (выделений) и рабочего раствора средства подвергается утилизации, как медицинские отходы, с учетом требований СанПиН 2.1.7.2790-10. При отсутствии других возможностей утилизации смесь обеззараженной крови (выделений) и рабочего раствора средства может быть слита в канализацию.

3.18.6. Посуду из-под выделений больного, лабораторную посуду или поверхность, на которой проводили дезинфекцию и сбор обеззараженного биологического материала, обрабатывают раствором средства (см. табл.7) способом погружения (посуда) или протирания (поверхности). Затем посуду из-под выделений больного, лабораторную посуду или поверхности споласкивают под проточной водой или протирают чистой ветошью, смоченной водой.

3.18.7. Вакцины, включая БЦЖ, при повреждении индивидуальной упаковки или с истекшим сроком годности обеззараживают погружением в 4% или 6% рабочий раствор на 60 или 30 минут и утилизируют согласно методикам, изложенным в МУ 3.3.2.1761-03.

3.18.8. Режимы обеззараживания медицинских отходов при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия, легионеллез, сибирская язва) указаны в таблицах 23-24 Раздела 9 настоящей Инструкции.

3.19. В соответствии с действующими документами непригодную для использования донорскую кровь и препараты крови утилизируют с использованием автоклавирования. Однако кровь со сгустками, донорскую кровь и препараты крови не зараженные, но с истекшим сроком годности, допускается дезинфицировать путем смешивания с 4% рабочим раствором средства в соотношении 1 часть крови на 2 части раствора. Смесь выдерживают в течение 60 минут и утилизируют с учетом требований СанПиН 2.1.7.2790-10.

Медицинские пиявки после проведения гирудотерапии (классифицируются как медицинские отходы класса Б) погружают в 4% рабочий раствор средства на время экспозиции 60 минут, затем утилизируются с учетом требований СанПиН 2.1.7.2790-10.

3.20. Дезинфекция кувезов:

Поверхности кувеза и его приспособлений тщательно протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 100 мл/м2.  По окончании дезинфекции поверхности кувеза дважды протирают стерильными тканевыми салфетками (пеленками), обильно смоченными в стерильной воде или в воде, полученной при помощи специальных микробиологических фильтров типа «ФИЛЬТРАНИОС». После каждого промывания вытирают насухо стерильной пеленкой. После окончания обработки инкубаторы следует проветрить в течение 15 мин.

Приспособления в виде резервуара увлажнителя, металлического волногасителя, воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода полностью погружают в емкость с раствором средства. По окончании дезинфекции все приспособления промывают путем двукратного погружения в стерильную воду по 5 мин каждое, прокачав воду через трубки и шланги. Приспособления высушивают с помощью стерильных тканевых салфеток.

Обработку кувезов проводят в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; технология обработки кувеза изложена в «Методических указаниях по дезинфекции кувезов для недоношенных детей». При обработке кувезов необходимо учитывать рекомендации производителя кувезов.

Обработку кувезов проводят в отдельном помещении способом протирания в соответствии с режимами, указанными в таблицах 2-6.

3.21. Обработку комплектующих деталей наркозно-дыхательной и ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования проводят в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и п.3.1 Приложения 4 к Приказу МЗ СССР № 720 от 31.06.78 г. Комплектующие детали (эндотрахеальные трубки, трахеотомические канюли, ротоглоточные воздуховоды, лицевые маски, анестезиологические шланги) погружают в раствор средства на время экспозиции. После окончания дезинфекции их извлекают из емкости с раствором и отмывают от остатков средства последовательно в двух порциях стерильной питьевой воды  по  5 мин в каждой, затем сушат и хранят в асептических условиях.

Обработку проводят в соответствии с режимами, указанными в таблицах 2-6.

3.22. Дезинфекцию воздуха проводят с помощью соответствующих технических установок способом распыления или аэрозолирования рабочего раствора средства по режимам, указанным в таблице 11, при норме расхода 10 мл/м³. Предварительно проводят дезинфекцию поверхностей, помещение герметизируют: закрывают окна и двери, отключают приточно-вытяжную вентиляцию. По истечении дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора при необходимости удаляют с поверхностей сухой ветошью, а помещения проветривают в течение 10-15 мин.

3.23. Дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования проводят при полном их отключении (кроме п.п.3.23.8) с привлечением и под руководством инженеров по вентиляции, по режимам, указанным в табл.11.

Профилактическую дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводят 1 раз в квартал в соответствии с требованиями, изложенными в СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», а также в «Методических рекомендациях по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха», утвержденных ФГУ ЦГСЭН  г. Москвы, 2004 г.

Текущую и заключительную дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводят по эпидпоказаниям.

3.23.1. Дезинфекции подвергаются:

- воздуховоды, вентиляционные шахты, решетки и поверхности вентиляторов вентиляционных систем;

- поверхности кондиционеров и конструктивных элементов систем кондиционирования помещений, сплит-систем,  мультизональных сплит-систем, крышных кондиционеров;

- камеры очистки и охлаждения воздуха кондиционеров;

- уборочный инвентарь;

- при обработке особое внимание уделяют местам скопления посторонней микрофлоры в щелях, узких и труднодоступных местах систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

3.23.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения, орошения и аэрозолирования. Используют рабочие растворы средства комнатной температуры.

3.23.3. Перед дезинфекцией проводят мойку поверхностей мыльно-содовым раствором. Для профилактической дезинфекции используют 0,15% или 0,25% водный раствор средства способом орошения или протирания при времени дезинфекционной выдержки соответственно 60 или 30 мин.

3.23.4. Воздушный фильтр либо промывается в мыльно-содовом растворе и дезинфицируется способом орошения или погружения в 0,25% водный раствор средства на 90 мин или в 0,5% раствор – на 60 мин, либо заменяется. Угольный фильтр подлежит замене.

3.23.5. Радиаторную решетку и накопитель конденсата кондиционера протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором.

3.23.6. Поверхности кондиционеров и поверхности конструкционных элементов систем кондиционирования воздуха протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 150 мл/м2. Работу со средством способом протирания можно проводить в присутствии  людей.

3.23.7. Обработку объектов способом орошения проводят с помощью гидропульта или автомакса при норме расхода 300 мл/м2, с помощью других аппаратов (типа «Квазар») - при норме расхода 150 - 300 мл/м2, с использованием способа аэрозолирования – при норме расхода 150 мл/м², добиваясь равномерного и обильного смачивания. По истечении экспозиции остаток рабочего раствора удаляют с поверхности сухой ветошью.

3.23.8. Камеру очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования воздуха обеззараживают орошением или аэрозолированием при работающем кондиционере со снятым фильтрующим элементом, по ходу поступления воздуха из помещения в кондиционер.

3.23.9. Поверхности вентиляторов и поверхности конструкционных элементов систем вентиляции помещений протирают ветошью, смоченной в растворе средства.

3.23.10. Воздуховоды систем вентиляции помещений обеззараживают орошением из распылителя типа «Квазар» при норме расхода 250мл/м2 или аэрозолированием при норме расхода 150 мл/м² последовательно сегментами по 1-2 м.

3.23.11. Бывшие в употреблении фильтрационные элементы кондиционеров и систем вентиляции помещений замачивают в рабочем растворе средства. Фильтры после дезинфекции утилизируют.

3.23.12. Вентиляционное оборудование чистят ершом или щеткой, после чего протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают.

3.23.13. После дезинфекции обработанные объекты промывают водопроводной водой с помощью ветоши, высушивают сухой ветошью и проветривают.

3.23.14. Уборочный материал замачивают в рабочем растворе средства. По истечении дезинфекционной выдержки его прополаскивают водой и высушивают.

При подозрении на контаминацию возбудителями легионеллеза обработку проводят по режимам таблицы 23.

3.24. Для борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначала очищают от плесени, затем протирают ветошью, смоченной в 0,5% растворе средства (норма расхода 100 мл/м2), или орошают из аппаратуры типа «Квазар» из расчета 150 мл/м2. Время дезинфекционной выдержки после обработки 15 минут. Для предотвращения роста плесени в дальнейшем обработку повторяют через 1 месяц. Режимы обработки объектов при плесневых поражениях представлены в таблице 7.

3.25. Для обеззараживания поверхностей и объектов в моргах и зданиях патологоанатомических служб, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, в колумбариях, крематориях, похоронных бюро и бюро-магазинах, домах траурных обрядов, других зданиях и сооружениях организаций, оказывающих ритуальные и похоронные услуги, средство может быть использовано по режимам таблицы 4.

Автокатафалки обрабатывают по режимам обработки санитарного транспорта (таблица 4).

Выделения и другие органические загрязнения обеззараживают и утилизируют в соответствии с режимами п. 3.18 настоящей Инструкции (таблица 8).

3.26. Профилактическую дезинфекцию на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты C и D проводят по режимам, представленным в табл. 2 по режимам бактериальных инфекций (кроме туберкулеза).

3.27. При анаэробных инфекциях обработку любых объектов проводят способами протирания, орошения, замачивания или погружения, используя 1,5% раствор средства при экспозиции 60 мин, 2% раствор – 30 мин, 3% раствор – 15 мин.

3.28. Режимы обработки различных объектов при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия, легионеллез, сибирская язва) указаны в таблицах 23-24 Раздела 9 настоящей Инструкции.

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «АНИОСЕПТ АКТИВ»  ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОВМЕЩЕННОЙ С ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКОЙ

4.1. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с их предстерилизационной очисткой, осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях с закрывающимися крышками. Рекомендуется проводить обработку любых ИМН с соблюдением противоэпидемических мер и использованием средств индивидуальной защиты персонала.

4.2. Изделия медицинского назначения необходимо полностью погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применения (если это не возможно, инструменты, после использования, помещают в специальные емкости и наносят на них специализированное средство типа «Аниозим Ферст», это предупредить высыхания загрязнений и начнет процесс очистки), незамедлительно удаляя с поверхности изделий видимые загрязнения с помощью тканевых салфеток. Использованные салфетки помещают в отдельную емкость, дезинфицируют, затем утилизируют.

Имеющиеся каналы и полости изделий заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок. Через каналы, с помощью шприца или иного приспособления, поочередно прокачивают раствор средства и продувают воздухом. Процедуру повторяют несколько раз до полного удаления биогенных загрязнений.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковых части. Толщина слоя средства над изделиями должна быть не менее 1 см.

4.3. После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из емкости и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 5 мин, обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или электроотсоса) и не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

4.4. Оттиски, зубопротезные заготовки, предварительно отмытые в 0,15% растворе средства, дезинфицируют путем погружения их в рабочий раствор средства по режимам, представленным в таблице 12. По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой по 0,5 минуты с каждой стороны или погружают в емкость с водой на 5 мин, после чего их подсушивают на воздухе. Рабочий раствор средства используется для обработки слепков многократно в течение недели, при обработке не более 50 оттисков. При появлении первых признаков изменения внешнего вида раствор следует заменить.

4.5. Слюноотсосы и слюноотсасывающие системы в стоматологии дезинфицируют, пропуская 1л 2,5% рабочий раствор средства через отсасывающую систему установки в течение 2 минут. Затем раствор средства оставляют в ней для воздействия на 15-20 минут (в это время отсасывающую систему не используют). Процедуру осуществляют в соответствии с рекомендациями производителей отсасывающих систем, но не реже 1-2 раз в день. В конце рабочего дня используют 1% раствор средства с экспозицией 2 часа или 0,5% раствор с экспозицией 8 часов.

4.6. Механизированным способом обработку ИМН проводят в любых установках типа УЗО, зарегистрированных в установленном порядке («Медэл», «Ультраэст», «Кристалл-5», «Серьга» и др.).

4.7. Режимы дезинфекции ИМН при соответствующих инфекциях указаны в таблице 12. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ИМН ручным и механизированным способом указаны в таблицах 13-14.

4.8. Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним после применения у инфекционного больного подвергают процессу дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной (окончательной) очисткой, средством «АНИОСЕПТ АКТИВ». При этом учитывают требования, изложенные в СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», СП 3.1.1275-10, МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним», а также рекомендации производителей эндоскопического оборудования.

Внимание! Разрешается использование растворов средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» для обработки только тех эндоскопов, производитель которых допускает применение для этих целей средств на основе надуксусной кислоты.

При использовании средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» особое внимание уделяют процессу предварительной очистки. К обработке оборудования приступают сразу после эндоскопических манипуляций (рекомендуется не допускать подсушивания биологических загрязнений).

После использования эндоскопа и инструментов к нему проводят их предварительную очистку растворами средства:

4.8.1. Видимые загрязнения с наружной поверхности эндоскопа, в том числе с объектива, удаляют тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, или специальными моющими/дезинфицирующими салфетками, не содержащими спирта, типа «ВИП’АНИОС ПРЕМИУМ» в направлении от блока управления к дистальному концу;

4.8.2. Каналы эндоскопа промывают средством, погрузив дистальный конец гибкого эндоскопа в емкость с водой или раствором моющего средства, согласно инструкции по обработке, предоставляемой производителем эндоскопа. По окончании предварительной очистки эндоскоп отключают от источника света и эндоскопического отсоса и переносят в помещение для обработки, соблюдая противоэпидемические меры;

4.8.3. Инструменты к эндоскопу погружают в емкость со средством, обеспечивая полный контакт средства с ними, очищают их под поверхностью средства при помощи тканевых (марлевых) салфеток, не допуская его разбрызгивания, затем промывают инструменты водой.

4.8.4. Инструменты к эндоскопам погружают в емкость с моющим раствором, обеспечивая полный контакт раствора с ними, очищают их под поверхностью раствора при помощи марлевых (тканевых) салфеток, не допуская его разбрызгивания. У инструментов, имеющих функциональные каналы, последние промывают с помощью шприца или иного приспособления. Инструменты отмывают вначале проточной питьевой водой в течение 5 мин, далее дистиллированной водой в течение 1 минуты.

4.8.5. Если изделия применялись у инфекционного больного, после предварительной очистки эндоскопы, прошедшие тест на герметичность, и инструменты к ним подвергают дезинфекции, которая может быть совмещена с предстерилизационной (окончательной перед ДВУ эндоскопов) очисткой, с применением растворов средства. После дезинфекции эндоскопы и инструменты к ним подвергают окончательной/предстерилизационной очистке, а затем ДВУ/стерилизации.

4.8.6. Если эндоскоп и инструменты к нему применялись не у инфекционного больного, то после процесса предварительной очистки они подвергаются предстерилизационной (или окончательной перед ДВУ эндоскопов) очистке (см. Раздел 5) с последующей дезинфекцией высокого уровня (эндоскопы, используемые при нестерильных эндоскопических манипуляциях, см. Раздел 6) или стерилизацией (эндоскопы, используемые при стерильных эндоскопических манипуляциях, и инструменты к эндоскопам, см. Раздел 7).

4.9. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способом указаны в таблицах 15-16.

4.10. Механизированную обработку эндоскопов (отечественного и импортного производства) допускается проводить в установках любого типа, зарегистрированных на территории РФ в установленном порядке (МОДУЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ - АНИОС, КРОНТ-УДЭ и др.), в соответствии с инструкцией по использованию установок.

5.  ПРИМЕНЕНИЕ  РАБОЧИХ  РАСТВОРОВ  СРЕДСТВА  «АНИОСЕПТ АКТИВ»  ДЛЯ  ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ  ОЧИСТКИ,  НЕ СОВМЕЩЕННОЙ  С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ, ИЗДЕЛИЙ  МЕДИЦИНСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ,  ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ  ОЧИСТКИ  ЭНДОСКОПОВ  И  ИНСТРУМЕНТОВ  К  НИМ

5.1. Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, указанных изделий проводят после их дезинфекции (любым зарегистрированным на территории РФ и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством, в т.ч. средством «АНИОСЕПТ АКТИВ») и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с Инструкцией (методическими указаниями) по применению данного средства.

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, проводимые ручным способом, приведены в таблице 18; механизированным способом с использованием ультразвука (установки «Медэл», «Ультраэст», «Кристалл-5», «Серьга» и др.) – в таблице 17.

5.2. Предстерилизационную или окончательную очистку эндоскопов (перед ДВУ) и инструментов к ним проводят с учетом требований, изложенных в СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», СП 3.1.1275-10, МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним», а также рекомендации производителей эндоскопического оборудования.

5.3. После предварительной очистки эндоскоп, прошедший тест на герметичность (см. Раздел 4), и инструменты к нему подвергают предстерилизационной (или окончательной) очистке с применением растворов средства.

5.3.1. Эндоскоп и инструменты к нему полностью погружают в емкость со средством, обеспечивая его полный контакт с поверхностями изделий. Для удаления воздуха из каналов используют шприц или специальное устройство, прилагающееся к эндоскопу.

5.3.2. Внешние поверхности эндоскопа и инструменты к нему очищают под поверхностью средства при помощи тканевых (марлевых) салфеток, не допуская его разбрызгивания. При очистке принадлежностей и инструментов к эндоскопу используют также щетки.

5.3.3. Для механической очистки каналов эндоскопов используют специальные щетки, соответствующие диаметрам каналов и их длине; механическую очистку каналов осуществляют согласно инструкции производителя эндоскопов; для промывания каналов эндоскопа и инструментов к нему средством используют шприцы или иные приспособления. Щетки после каждого использования подлежат обработке как инструменты к эндоскопам.

5.3.4. После механической очистки эндоскоп и инструменты к нему переносят в емкость с питьевой водой и отмывают от остатков средства.

5.3.5. Отмыв эндоскопов и инструментов к ним проводят вначале проточной питьевой водой в течение 5 мин, далее дистиллированной водой в течение 1 минуты или водой полученной при помощи специальных микробиологических фильтров типа «ФИЛЬТРАНИОС».

5.3.6. Отмытые эндоскоп и инструменты к нему переносят на чистую простыню для удаления влаги с наружных поверхностей. Влагу из каналов удаляют при помощи шприца или специального устройства.

5.4. Режимы предварительной, предстерилизационной или окончательной очистки жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способом указаны в табл. 20-21.

5.5. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови.

Постановку амидопириновой пробы осуществляют согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.), азопирамовой пробы согласно изложенному в методических указаниях «Контроль качества предстирилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25ю05.88 г.). Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата. (см. п.4.11 настоящей Инструкции).

Таблица 2. Режимы дезинфекции объектов растворами средства

«АНИОСЕПТ АКТИВ» при бактериальных (кроме туберкулеза)  инфекциях

| Объект обеззараживания * | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззара-живания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, окна, двери), жесткая мебель (в т.ч. из дерева), приборы, оборудование и пр.; санитарный транспорт | 0,025 0,05 0,1 | 30 15 5 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,025 0,05 0,1 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, спортивный инвентарь | 0,025 0,05 0,1 0,2 | 60 30 15 5 | Погружение или протирание |
| Игрушки | 0,025 0,05 0,1 | 30 15 5 | Погружение, протирание, орошение |
| Посуда | без остатков пищи | 0,025 0,05 0,1 | 30 15 5 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 0,025 0,05 0,1 | 60 30 15 | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др.; предметы для мытья посуды | 0,05 0,1 | 30 15 | Погружение |
| Белье | не загрязненное выделениями | 0,025 0,05 | 30 15 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 0,05 0,1 | 30 15 |  |
| Уборочный инвентарь, материал | 0,05 0,1 | 30 15 | Замачивание, погружение, протирание |
| Перчатки резиновые | 0,05 0,1 | 15 5 | Погружение |
| Руки в перчатках (латекс, резина, ПВХ), не имеющих видимых загрязнений | 0,25 | 1 | Протирание |

| Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры (в т.ч. дыхательные контуры, мешки), анестезиологического оборудования | 0,05 0,1 | 15 5 | Протирание, погружение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мусоросборники, мусороуборочное оборудование | 0,1 0,25 | 60 30 | Протирание или орошение |

Примечание: * - при загрязнении объектов органическими субстратами (кровью, выделениями и пр.) обработку проводить по режимам при вирусных инфекциях (табл.4).

Таблица 3. Режимы дезинфекции объектов растворами средства

«АНИОСЕПТ АКТИВ» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззара-живания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, окна, двери), жесткая мебель (в т.ч. из дерева), приборы, оборудование и пр. | 0,05 0,1 0,5 0,75 | 60 30 15 5 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 0,25 0,5 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
|  | 0,25 | 15 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 минут |
| Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, спортивный инвентарь | 0,05 0,1 0,25 | 90 60 30 | Погружение или протирание |
| Игрушки | 0,05 0,1 0,5 0,75 | 60 30 15 5 | Погружение, протирание, орошение |
| Посуда | без остатков пищи | 0,1 0,25 | 30 15 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 0,05 0,1 0,25 0,5 | 90 60 30 15 | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др.; предметы для мытья посуды | 0,05 0,1 0,25 0,5 | 90 60 30 15 | Погружение |

| Белье | не загрязненное выделениями | 0,1 0,25 | 60 30 | Замачивание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загрязненное выделениями | 0,5 1,0 | 30 15 | Замачивание |
| Перчатки резиновые | 0,5 0,75 | 15 5 | Погружение |
| Руки в перчатках (латекс, резина, ПВХ), не имеющих видимых загрязнений | 1,0 | 1 | Протирание |
| Кувезы и приспособления к ним; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры (в т.ч. дыхательные контуры, мешки), анестезиологического оборудования | 0,1 0,25 0,5 | 30 15 5 | Протирание, погружение |
| Уборочный инвентарь, материал | 0,25 0,5 1,0 | 60 30 15 | Замачивание, погружение, протирание |

Таблица 4. Режимы дезинфекции объектов растворами средства

«АНИОСЕПТ АКТИВ» при инфекциях вирусной этиологии (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ и др.)

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззара-живания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, окна, двери), жесткая мебель (в т.ч. из дерева), приборы, оборудование и пр.; санитарный транспорт, автотранспорт для перевозки пищевых продуктов; холодильных камер, холодильных установок и пр. | 0,05 0,1 0,25 0,5 | 90 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 0,25 0,5 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, спортивный инвентарь | 0,1 0,25 0,5 | 90 60 30 | Погружение или протирание |
| Игрушки | 0,05 0,1 0,25 0,5 | 90 60 30 15 | Погружение, протирание, орошение |
| Посуда | без остатков пищи | 0,1 0,25 0,5 | 60 30 15 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 0,1 0,25 0,5 | 90 60 30 |  |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др.; предметы для мытья посуды | 0,1 0,25 0,5 | 90 60 30 | Погружение |
| Белье | не загрязненное выделениями | 0,25 0,5 | 60 30 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 0,5 1,0 1,5 2,0 | 90 60 30 15 |  |
| Уборочный инвентарь, материал | 0,1 0,25 0,5 1,0 | 120 90 60 30 | Замачивание, погружение, протирание |
| Перчатки резиновые | 0,25 0,5 | 30 15 | Погружение |
| Руки в перчатках (латекс, резина, ПВХ), не имеющих видимых загрязнений | 1,25 | 1 | Протирание |
| Кувезы и приспособления к ним; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры (в т.ч. дыхательные контуры, мешки), анестезиологического оборудования | 0,1 0,25 0,5 | 60 30 5 | Протирание, погружение |
| Инструменты в парикмахерских, салонах красоты, маникюрных и педикюрных кабинетов и пр. | 0,25 0,5 | 30 5 | Погружение |

Таблица 5. Режимы дезинфекции объектов растворами средства

«АНИОСЕПТ АКТИВ» при кандидозах

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, окна, двери), жесткая мебель, приборы, оборудование и пр. | 0,01 0,025 0,05 0,5 | 120 60 30 5 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 0,5 | 60 15 | Протирание или орошение |
|  | 0,5 | 5 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин |
| Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, спортивный инвентарь | 0,025 0,05 0,1 0,5 | 90 60 30 15 | Погружение или протирание |
| Игрушки | 0,025 0,05 0,1 0,5 | 60 30 15 5 | Погружение, протирание, орошение |
| Посуда | без остатков пищи | 0,05 0,1 | 30 15 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 0,05 0,1 0,5 | 60 30 15 | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др.; предметы для мытья посуды | 0,05 0,1 0,5 | 60 30 15 | Погружение |
| Белье | не загрязненное выделениями | 0,025 0,05 0,1 0,5 | 120 60 30 15 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 0,05 0,1 0,5 1,0 | 120 60 30 15 | Замачивание |
| Перчатки резиновые | 0,1 0,5 | 15 5 | Погружение |
| Руки в перчатках (латекс, резина, ПВХ), не имеющих видимых загрязнений | 1,0 | 1 | Протирание |
| Кувезы и приспособления к ним; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры (в т.ч. дыхательные контуры, мешки), анестезиологического оборудования | 0,1 0,5 | 15 5 | Протирание, погружение |
| Уборочный инвентарь, материал | 0,05 0,1 0,5 1,0 | 120 60 30 15 | Замачивание, погружение, протирание |

Таблица 6. Режимы дезинфекции объектов растворами средства

«АНИОСЕПТ АКТИВ» при трихофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, окна, двери), жесткая мебель, приборы, оборудование и пр. | 0,025 0,05 0,1 0,25 0,5 | 120 90 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 0,25 | 90 60 | Протирание или орошение |
|  | 0,25 | 30 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин |
| Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, спортивный инвентарь | 0,1 0,25 0,5 1,0 | 90 60 30 15 | Погружение или протирание |
| Игрушки | 0,05 0,1 0,25 0,5 | 90 60 30 15 | Погружение, протирание, орошение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др.; предметы для мытья посуды | 0,1 0,25 0,5 1,0 | 90 60 30 15 | Погружение |
| Белье | не загрязненное выделениями | 0,01 0,1 0,25 0,5 1,0 | 120 90 60 30 15 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 0,25 0,5 1,0 1,5 | 90 60 30 15 | Замачивание |
| Резиновые и полипропиленовые коврики | 0,15 0,25 0,5 1,0 | 90 60 30 15 | Протирание, орошение, погружение |
| Перчатки резиновые | 0,25 0,5 | 30 15 | Погружение |
| Руки в перчатках (латекс, резина, ПВХ), не имеющих видимых загрязнений | 2,0 | 1 | Протирание |
| Кувезы и приспособления к ним; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры (в т.ч. дыхательные контуры, мешки), анестезиологического оборудования | 0,25 0,5 | 30 15 | Протирание, погружение |

| Уборочный инвентарь, материал | 0,25 0,5 1,0 2,0 | 120 90 60 30 | Замачивание, погружение, протирание |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 7. Режимы дезинфекции объектов растворами средства

«АНИОСЕПТ АКТИВ» при поражениях плесневыми грибами

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), предметы обстановки | 0,5 | 15 | Протирание или орошение |
| Мягкая мебель, ковровые покрытия | 1,0 | 15 |  |
| Бельё, загрязненное органическими субстратами | 2,5 1,0 1,5 2,0 | 120 90 60 30 | Замачивание |
| Посуда, в т.ч. аптечная и лабораторная | 1,5 2,0 2,5 | 90 60 30 | Погружение |
| Уборочный инвентарь, материал | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 120 90 60 30 | Погружение, протирание, замачивание |
| Резиновые и полипропиленовые коврики | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 120 90 60 30 | Погружение или протирание |

Таблица 8. Режимы дезинфекции медицинских и пищевых отходов

растворами  средства «АНИОСЕПТ АКТИВ»

| Вид обрабатываемых изделий | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация раствора средства по препарату, % | Время дезинфекции, мин | Способ обработки |
| Медицинские отходы | Ватные или марлевые тампоны, марля, бинты, одежда персонала и т.п. | 0,5 1,0 1,5 | 90 45 30 | Замачивание |
|  | ИМН однократного применения | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 45 30 20 10 | Погружение |
|  | Контейнеры для сбора и удаления неинфицированных медицинских отходов | 0,25 0,5 1,0 1,5 | 45 30 20 10 | Протирание или орошение |
|  | Контейнеры для сбора и удаления инфицированных медицинских отходов | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 45 30 20 15 | Протирание или орошение |
| Остатки пищи | 0,5 1,0 1,5 | 45 30 20 | смешивают с рабочим раствором в соотношении 1:1, перемешивают |
| Жидкие отходы, кровь, сыворотка, смывные воды (включая эндоскопические смывные воды), выделения больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и прочее) | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 45 30 20 10 | смешивают с рабочим раствором в соотношении 1 часть отходов на 2 части раствора |
| Посуда из-под выделений больного; лабораторная посуда и поверхности, где производили сбор биоматериала | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 45 30 20 10 | Протирание (поверхности); погружение (посуда) |
| Вакцины, включая БЦЖ, при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности | 4,0 6,0 | 30 20 | Погружение |
| Патологоанатомические отходы, органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.) | 4,0 6,0 | 30 20 | Погружение |

Таблица 9. Режимы дезинфекции обуви растворами средства «АНИОСЕПТ АКТИВ»

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания (мин) в отношении | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | возбудителей | плесень |  |
|  |  | кандидоза | трихофитии |  |  |
| Обувь из кожи, ткани, дерматина | 0,25 0,5 1,0 | 60 30 15 | 90 60 30 | 90 60 30 | Протирание |
| Обувь из пластика и резины | 0,25 0,5 1,0 | 30 15 5 | 60 30 15 | 60 30 15 | Погружение |

Таблица 10. Режимы дезинфекции объектов средством «АНИОСЕПТ АКТИВ»

при проведении генеральных уборок

в лечебно-профилактических и других учреждениях

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические отделения (кроме процедурного кабинета) | 0,025 0,05 0,1 | 30 15 5 | Протирание, Орошение |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории, операционные, перевязочные | 0,05 0,1 0,25 0,5 | 90 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Туберкулезные лечебно-профилактические учреждения; пенитенциарные учреждения | 0,05 0,1 0,5 0,75 | 60 30 15 5 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,025 0,05 0,1 0,25 0,5 | 120 90 60 30 15 | Протирание Орошение |
| Детские учреждения, учреждения социального обеспечения, коммунальные объекты | 0,025 0,05 0,1 | 30 15 5 | Протирание |

Примечание: * режим при соответствующей инфекции.

Таблица 11. Режимы дезинфекции растворами средства «АНИОСЕПТ АКТИВ»

воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха при бактериальных (включая легионеллез, туберкулез) и вирусных инфекциях

| Объекты обеззараживания | Режимы дезинфекции: концентрация (%), время (мин) при инфекциях | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- |
|  | бактериальных | туберкулезе | вирусных |  |
|  | Конц-я | Время | Конц-я | Время | Конц-я | Время |  |
| Секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции, воздухоприемники и воздухораспределители* | 0,1 0,25 | 60 30 | 0,5 0,75 | 60 30 | 0,25 0,5 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Воздушные фильтры* | 0,25 0,5 1,0 | 60 30 15 | 0,75 1,0 | 60 30 | 0,5 0,75 | 60 30 | Погружение |
| Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата | 0,1 0,25 | 60 30 | 0,5 0,75 | 60 30 | 0,25 0,5 | 60 30 | Протирание |
| Воздуховоды | 0,1 0,25 | 60 20 | 0,5 0,75 | 60 30 | 0,25 0,5 | 60 30 | Орошение |
| Воздух | 0,1 0,25 | 60 20 | 0,5 0,75 | 60 30 | 0,25 0,5 | 60 30 | Распыление |

* Перед профилактической дезинфекцией проводят мойку мыльно-содовым раствором.

Таблица 12. Режимы дезинфекции ИМН рабочими растворами средства «АНИОСЕПТ АКТИВ»

| Обрабатываемые объекты | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания (мин.) | Температура раствора, 0С | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бактериальные инфекции, кандидозы | Туберкулёз, грибковые, (в т. ч. трихофитии)инфекции | Вирусные (в т. ч. вирусы гепатита, полиомиелита) |  |  |
| ИМН (включая термолабильные): хирургические, стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним, стоматологические материалы, в т.ч. зубопротезные заготовки, оттиски из различных материалов, слепочные ложки и пр. | 0,25 0,5 1,0 2,0 | 10 5 - - | 30 15 - - | 90 60 30 5 | Не менее 18 | Погружение |

Таблица 13. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
 изделий медицинского назначения (включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты и материалы) растворами средства «АНИОСЕПТ АКТИВ»  механизированным способом (с использованием ультразвуковых установок любого типа) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, трихофитии) этиологии

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание* в ультразвуковой установке при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов в соответствии с программой работы установки: |  | Не менее 18 |  |
| - изделий простой конфигурации из металла и стекла | 0,25 0,5 1,0 2,0 |  | 45 30 15 5 |
| - изделий из пластика, резины | 0,25 0,5 1,0 2,0 |  | 60 45 20 10 |
| - стоматологических инструментов, в т.ч. вращающихся, и материалов | 0,25 0,5 1,0 2,0 |  | 60 45 20 10 |
| - изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости, зеркал с амальгамой | 0,25 0,5 1,0 2,0 |  | 60 45 20 10 |
| - инструментов к эндоскопам | 0,25 0,5 1,0 2,0 |  | 60 45 20 10 |
| Ополаскивание вне установки: проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется | 4 |
| Ополаскивание вне установки: дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется | 1 |

Примечание: * на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция инструментов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы и трихофитии) инфекциях.

Таблица 14. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты и материалы) растворами средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» ручным способом при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, трихофитии) этиологии

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора(по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание* при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов: |  | Не менее 18 |  |
| - изделий простой конфигурации из металла и стекла | 0,25 0,5 1,0 2,0 |  | 60 45 20 5 |
| - изделий из пластика, резины, шлифовальных боров и алмазных дисков | 0,25 0,5 1,0 2,0 |  | 90 60 30 10 |
| - изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости, зеркал с амальгамой; инструментов к эндоскопам | 0,25 0,5 1,0 2,0 |  | 90 60 30 10 |
| - стоматологических материалов (оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы) | 0,25 0,5 1,0 2,0 |  | 90 60 30 10 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: • изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не регламентируется | 1 3 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется | 4 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется | 1 |

Примечание: * на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция инструментов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы и трихофитии) инфекциях.

Таблица 15. Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, жестких и гибких эндоскопов растворами средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» ручным способом при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, трихофитии) этиологии

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/обр аботки на этапе, мин. |
| Замачивание* эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 0,5 1,0 1,5 2,0 | Не менее 18 | 60 30 15 5 |
| Мойка изделий в том же растворе, в котором проводилось замачивание: Гибких эндоскопов: - инструментальный канал очищают щеткой (ёршиком) для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки. Жестких эндоскопов: - каждую деталь моют при помощи ерша, или тканевой (марлевой) салфетки, - каналы изделий промывают при помощи шприца | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 2 3 1 2 2 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в емкости с питьевой водой | Не нормируется | 5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1 |

Примечание: * на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция инструментов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы и трихофитии) инфекциях.

Таблица 16. Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, эндоскопов растворами средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» механизированным способом (в специализированных установках, например, «МОДУЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ» – АНИОС, «КРОНТ-УДЭ») при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, трихофитии) этиологии

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/обр аботки на этапе, мин. |
| Замачивание* эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия; обработка в соответствии с режимом работы установки | 0,25 0,5 1,0 1,5 | Не менее 18 | 60 45 20 10 |
| Ополаскивание вне установки проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в емкости с питьевой водой | Не нормируется | 5 |
| Ополаскивание вне установки дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1 |

Таблица 17. Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов и материалов, растворами средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» механизированным способом (с использованием ультразвуковых установок любого типа)

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора(по препарату), % | Температура °С | Время выдержки (мин) |
| Замачивание в ультразвуковой установке при полном погружении изделий в раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий в соответствии с программой работы установки: | 0,25 0,5 | Не менее 18 |  |
| - изделий из металлов и стекла |  |  | 10 5 |
| - изделий из пластмасс, резин, стоматологических материалов; |  |  | 15 10 |
| - изделий, имеющих замковые части, каналы и полости, зеркал с амальгамой |  |  | 15 10 |
| Ополаскивание вне установки проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется | 4 |
| Ополаскивание вне установки дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется | 1 |

Таблица 18. Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов и материалов, растворами средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» ручным способом

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату) % | Температура °С | Время выдержки (мин) |
| Замачивание при полном погружении изделий в раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий: |  | Не менее 18 |  |
| - изделий из металлов и стекла | 0,25 |  | 20 |
|  | 0,5 |  | 10 |
| - изделий из пластмасс, резин, стоматологических материалов; | 0,25 |  | 30 |
|  | 0,5 |  | 15 |
| - изделий, имеющих замковые части, каналы и полости, зеркал с амальгамой | 0,25 |  | 30 |
|  | 0,5 |  | 15 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша или ватно-марлевого тампона, каналов изделий - при помощи шприца: | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не регламентируется |  |
| - не имеющих замковых частей, каналов и полостей (скальпели, экскаваторы, пинцеты, элеваторы, гладилки, боры твердосплавные, зеркала цельнометаллические, стоматологические материалы), кроме зеркал с амальгамой |  |  | 1,0 |
| - имеющих замковые части, каналы или полости (ножницы, корнцанги, зажимы, щипцы стоматологические), а также зеркал с амальгамой |  |  | 3,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется | 4 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не регламентируется | 1 |

Таблица 19. Режимы предстерилизационной (или окончательной перед ДВУ) очистки жёстких и гибких эндоскопов растворами средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» ручным способом

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/обраб отки на этапе, мин. |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 0,25 0,5 | Не менее 18 | 25 15 |
| Мойка изделий в том же растворе, в котором проводилось замачивание: Гибких эндоскопов: - инструментальный канал очищают щеткой (ёршиком) для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки. Жестких эндоскопов: - каждую деталь моют при помощи ерша, или тканевой (марлевой) салфетки, - каналы изделий промывают при помощи шприца. | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в емкости с питьевой водой | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

### Таблица 20. Режим предстерилизационной (или окончательной) очистки жёстких и гибких эндоскопов растворами средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» механизированным способом (в специализированных установках, например, «МОДУЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ» – АНИОС, «КРОНТ-УДЭ»)

| Этапы очистки | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/обр аботки на этапе, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнение им полостей и каналов изделия в соответствии с режимом работы установки | 0,25 0,5 | Не менее 18 | 20 10 |
| Ополаскивание вне установки проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в емкости с питьевой водой | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание вне установки дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

6. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «АНИОСЕПТ АКТИВ»

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЭНДОСКОПОВ

6.1. Дезинфекцию высокого уровня эндоскопов, используемых при нестерильных эндоскопических манипуляциях, проводят с учетом требований, изложенных в Санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», СП 3.1.1275-10, МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним», а также рекомендации производителей эндоскопического оборудования.

6.2. Для дезинфекции высокого уровня эндоскопы, подготовленные согласно п.п. 5.2-5.3, погружают в раствор средства и обеспечивают его полный контакт с поверхностями изделий. Для этого все каналы принудительно заполняют средством. Дальнейшие процедуры проводят в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.

6.3. После дезинфекционной выдержки средство из каналов эндоскопа удаляют путем прокачивания воздуха стерильным шприцем или специальным устройством.

6.4. После дезинфекции высокого уровня эндоскоп переносят в емкость с водой и отмывают его от остатков дезинфицирующего средства, соблюдая правила асептики, – используют стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, защищая руки стерильными перчатками. При отмыве эндоскопов после ДВУ целесообразно использовать стерильную воду (однако, допускается использование прокипяченной питьевой воды, отвечающей требованиям действующих санитарных правил) или водой полученной при помощи специальных микробиологических фильтров типа «ФИЛЬТРАНИОС».

Эндоскопы для гастроинтестинальных исследований отмывают питьевой водой, отвечающей требованиям действующих Санитарных правил или водой полученной при помощи специальных микробиологических фильтров типа «ФИЛЬТРАНИОС», бронхоскопы отмывают стерильной или прокипяченной водой.

При отмывании необходимо следовать следующим рекомендациям:

- эндоскопы должны быть полностью погружены в стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1;

- изделия отмывают последовательно в двух водах: изделия из металлов и стекла – по 5 мин, изделия из резин и пластмасс – по 10 мин, гибкие эндоскопы – по 15 минут;

- через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроотсоса пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) не менее чем в течение 3-5 мин в каждой емкости;

- при отмывке использованная вода не должна попадать в емкость с чистой водой.

6.5. После отмывки эндоскопа влагу с внешних поверхностей удаляют при помощи стерильных салфеток или простыней; воду из каналов удаляют путем активной аспирации, присоединив стерильную трубку к вакуумному отсосу. Для более полного удаления влаги из каналов эндоскопа может использоваться стерильный этиловый спирт, отвечающий требованиям фармакопейной статьи.

Продезинфицированные эндоскопы хранят в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами, в специальном шкафу – не более трех суток.

По истечении данного срока использование изделий возможно только после проведения повторной дезинфекции высокого уровня.

6.6. Механизированную обработку эндоскопов (отечественного и импортного производства) допускается проводить в установках любого типа, зарегистрированных на территории РФ в установленном порядке (например, МОДУЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ - АНИОС, КРОНТ-УДЭ, и др.), в соответствии с инструкцией по использованию установок.

6.7. Дезинфекцию высокого уровня эндоскопов, используемых при нестерильных эндоскопических манипуляциях, проводят по режимам, указанным в таблице 21.

6.8. Растворы средства для ДВУ эндоскопов могут быть использованы многократно в течение 24 часов.

Таблица 21. Режимы ДВУ эндоскопов средством «АНИОСЕПТ АКТИВ»

| Вид обрабатываемых изделий | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Температура раствора, °С | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время выдержки, мин |
| жесткие и гибкие эндоскопы отечественного и импортного производства | дезинфекция высокого уровня | Не менее 18 | 0,5 1,0 2,0 | 30 15 5 |

7. Применение средства «Аниосепт Актив»

для стерилизации ИМН

7.1. Стерилизации раствором средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» подвергают только чистые изделия медицинского назначения (в т.ч. хирургические и стоматологические инструменты и материалы). С изделий перед погружением в средство для стерилизации удаляют остатки влаги (высушивают).

7.2. Изделия медицинского назначения (подготовленные согласно п.7.1) полностью погружают в емкость с раствором средства «АНИОСЕПТ АКТИВ», заполняя им с помощью вспомогательных средств (пипетки, шприцы) каналы и полости изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия обрабатывают в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части (ножницы, корнцанги, зажимы и др.), погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в средстве несколько рабочих движений для улучшения проникновения средства в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя средства над изделиями должна быть не менее 1 см.

7.3. При отмывке предметов после химической стерилизации используют только стерильную воду и стерильные ёмкости. Емкости и воду, используемые при отмывке стерильных изделий от остатков средств, предварительно стерилизуют паровым методом при температуре 132°С в течение 20 минут или другим разрешенным для этих целей способом.

7.4. После стерилизации изделия отмывают в воде от остатков средства, соблюдая правила асептики – используют стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, защищая руки стерильными перчатками.

При отмывании необходимо следовать следующим рекомендациям:

- изделия должны быть полностью погружены в стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1;

- изделия отмывают последовательно в двух водах: изделия из металлов и стекла – по 5 мин, изделия из резин и пластмасс – по 10 мин;

- через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроотсоса пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) не менее чем в течение 3-5 мин в каждой емкости;

- при отмывке использованная вода не должна попадать в емкость с чистой водой.

7.5. Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды и помещают на стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного приспособления и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью.

Срок хранения простерилизованных изделий в специальном шкафу – не более 3 (трех) суток.

По истечении данного срока использование изделий возможно только после проведения повторной стерилизации.

7.6. Стерилизацию эндоскопов, используемых при стерильных эндоскопических манипуляциях, и инструментов к ним проводят с учетом требований, изложенных в Санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», СП 3.1.1275-10, МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним», а также рекомендации производителей эндоскопического оборудования.

7.7. Отмытые (см. Разделы 4 и 5) эндоскопы и инструменты к ним переносят на чистую простыню для удаления влаги с наружных поверхностей. Влагу из каналов удаляют аспирацией воздуха при помощи шприца или специального устройства.

Химическую стерилизацию проводят, погружая изделия в раствор средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» и обеспечивая его полный контакт с поверхностями изделий. Для этого все каналы принудительно заполняют средством. Дальнейшие процедуры проводят в условиях, исключающих вторичную контаминацию эндоскопа микроорганизмами. Медицинский работник проводит гигиеническую обработку рук, переходит на чистую половину, надевает стерильные перчатки и маску.

7.8. После стерилизационной выдержки средство из каналов эндоскопа удаляют путем прокачивания воздуха стерильным шприцем или специальным устройством.

7.9. После стерилизации эндоскопы и инструменты к ним переносят в емкость со стерильной водой и отмывают их от остатков дезинфицирующего средства, соблюдая правила асептики, – используют стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, защищая руки стерильными перчатками. При отмыве эндоскопов и инструментов к ним используют только стерильную воду.

При отмывании необходимо следовать следующим рекомендациям:

- эндоскопы и инструменты к ним должны быть полностью погружены в стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1;

- изделия отмывают последовательно в двух водах: изделия из металлов и стекла – по 5 мин, изделия из резин и пластмасс – по 10 мин, гибкие эндоскопы – по 15 минут;

- через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроотсоса пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) не менее, чем в течение 3-5 мин в каждой емкости;

- при отмывке использованная вода не должна попадать в емкость с чистой водой.

7.10. После отмывки эндоскопов и инструментов к ним влагу с внешних поверхностей удаляют при помощи стерильных салфеток или простыней; воду из каналов удаляют путем активной аспирации, присоединив стерильную трубку к вакуумному отсосу. Для более полного удаления влаги из каналов эндоскопа может использоваться стерильный этиловый спирт, отвечающий требованиям фармакопейной статьи.

Стерильные эндоскопы и инструменты к ним хранят в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами, в специальном шкафу – не более трех суток.

По истечении данного срока использование изделий возможно только после проведения повторной стерилизации.

7.11. Механизированную обработку эндоскопов (отечественного и импортного производства) допускается проводить в установках любого типа, зарегистрированных на территории РФ в установленном порядке (например, МОДУЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ - АНИОС, КРОНТ-УДЭ и др.), в соответствии с инструкцией по использованию установок.

7.12. Стерилизацию ИМН проводят по режимам, указанным в таблице 22.

7.13. Растворы средства для стерилизации ИМН могут быть использованы многократно в течение 24 часов.

Таблица 22. Режимы стерилизации изделий медицинского назначения

средством «АНИОСЕПТ АКТИВ»

| Вид обрабатываемых изделий | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Температура раствора, оС | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время выдержки, мин |
| изделия из стекла, металлов, пластмасс, резин на основе натурального и силиконового каучука (включая изделия, имеющие замковые части, каналы или полости) | Не менее 18 | 0,5 1,0 2,0 | 90 60 15 |
| хирургические и стоматологические инструменты (в т.ч. вращающиеся) |  |  |  |
| стоматологические материалы |  |  |  |
| жесткие и гибкие эндоскопы, используемые при стерильных эндоскопических манипуляциях, отечественного или импортного производства |  |  |  |
| инструменты к эндоскопам |  |  |  |

8. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «АНИОСЕПТ АКТИВ»

ДЛЯ СТИРКИ, в т.ч. СОВМЕЩЕННОЙ С ОТБЕЛИВАНИЕМ И ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ БЕЛЬЯ В МАШИНАХ-АВТОМАТАХ И РУЧНЫМ СПОСОБОМ

8.1. Средство «АНИОСЕПТ АКТИВ» применяют для стирки, совмещенной с отбеливанием и дезинфекцией белья, в т.ч. загрязненного кровью и другими биологическими субстратами, из хлопчатобумажных и синтетических волокон ручным способом и в машинах-автоматах по  режиму выбранной программы стирки. Температура стирки +60ºС.

Средство не обладает повреждающим действием на внутренние детали машин, дозировка возможна через автоматические системы дозирования.

Средство используют в дозе 100 грамм на 5 кг сухого белья при рекомендованном соотношении объема белья и емкости для стирки.

8.2.  Средство применяют для отбеливания и дезинфекции белья путем замачивания в растворе средства. Для этих целей средство замачивают в растворе при температуре +30ºС, в дозировке  100 грамм на 5 кг сухого белья, время обработки 15 минут. После окончания  времени экспозиции  белье стирают и прополаскивают в стандартном режиме.

8.3.  Средство может использоваться как активатор стирального порошка для усиления моющих свойств при норме расхода 20 грамм (1 мерная ложка) при загрузке в отсек машины вместе со стиральным порошком.

9. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «АНИОСЕПТ АКТИВ»

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ

ПРИ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

9.1. Дезинфицирующее средство «АНИОСЕПТ АКТИВ» предназначено для обработки различных поверхностей и объектов в условиях наличия возбудителей особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, легионеллеза, сибирской язвы и пр.), а именно:

- для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, игрушек, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков;

- для обеззараживания посуды, белья, предметов ухода за больными, медицинского инвентаря;

- для обеззараживания посуды из-под выделений;

- для обеззараживания жидких биологических выделений;

- для обеззараживания уборочного материала и медицинских отходов в лечебно-профилактических организациях и учреждениях и в очагах особо опасных инфекций;

- для проведения генеральных уборок в ЛПО и ЛПУ.

9.2. Рабочие растворы средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» применяются для дезинфекции объектов, указанных в п. 9.1, способами протирания, орошения, замачивания или погружения в дезинфицирующие растворы средства по режимам, указанным в таблицах 22-23.

9.3. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткую мебель, поверхности аппаратов, приборов протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 300 мл/м2, или орошают из гидропульта раствором средства из расчета 150 мл/м2.

9.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) орошают из гидропульта раствором средства из расчета 150 мл/м2 или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, из расчета 300 мл/м2.

9.5. Посуду, предметы ухода за больными, игрушки, резиновые коврики, посуду из-под выделений погружают в дезинфицирующий раствор средства.

9.6. Белье замачивают в дезинфицирующем растворе средства.

9.7. Изделия медицинского назначения, в том числе одноразового применения, полностью погружают в рабочий раствор средства так, чтобы слой раствора над ними был не менее 1 см. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают в раствор раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в трудно доступные участки изделий.

Изделия одноразового применения после дезинфекции утилизируют.

9.8. Уборочный инвентарь замачивают в дезинфицирующем растворе. По истечении дезинфекционной выдержки его ополаскивают водой и высушивают.

9.9.  Медицинские отходы (перевязочный материал, ватные тампоны, салфетки) погружают в раствор  дезинфицирующего средства и после дезинфекции утилизируют.

9.10. Для обеззараживания жидких выделений (рвотные массы, моча, кровь, сыворотка и другие биологические жидкости) и фекалий, контаминированных бактериями, биологический материал смешивают с рабочим раствором средства в соотношении 1:2 и выдерживают время экспозиции.

Таблица 23. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «АНИОСЕПТ АКТИВ» при особо опасных инфекциях бактериальной этиологии (чума, холера, легионеллез, туляремия и др.)

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 0,1 0,3 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт, загрязненные органическими веществами | 0,3 0,5 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,3 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях | 1,0 | 120 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода, игрушки | 0,3 0,5 | 60 30 | Погружение или орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, стекла, пластмасс, резин | 0,3 0,5 | 60 30 | Погружение или замачивание |
| Медицинские отходы | 1,0 | 120 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,3 0,5 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Жидкие выделения (рвотные массы, моча, кровь, сыворотка и другие биологические жидкости) и фекалии | 3,0 | 120 | Заливание двойным по объему количеством раствора средства и перемешивание |
| Посуда из-под выделений | 1,0 | 120 | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 120 | Замачивание |

Таблица 24 − Режимы дезинфекции  различных объектов растворами средства   «Аниосепт Актив» при контаминации возбудителями сибирской язвы*

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззаражива-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 1,0 2,0 | 60 15 | Протирание или орошение |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт, загрязненные органическими веществами | 2,0 4,0 | 60 15 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 2,0 | 60 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 4,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях | 2,0 4,0 | 120 60 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 4,0 | 120 60 | Замачивание |
| Предметы ухода, игрушки | 2,0 4,0 | 60 15 | Погружение или орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозиестойких металлов, стекла, пластмасс, резин | 2,0 4,0 | 60 15 | Погружение или замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 4,0 | 60 15 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь | 2,0 4,0 | 120 60 | Замачивание |
| Примечание −* − исходная обсемененность тест-поверхностей и тест-объектов от 2,0(100-500 КОЕ/м2 до 2,0(106 КОЕ/м2: |

Таблица 25 − Режимы дезинфекции  различных объектов растворами средства   «Аниосепт Актив» при высокой контаминации возбудителями сибирской язвы*

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззаражива-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 1,0 2,0 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт, загрязненные органическими веществами | 3,0 4,0 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 2,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 6,0 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная (пробирки, пипетки, предметные стекла), резиновые груши, шланги и др. в микробиологических лабораториях | 6,0 | 120 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 6,0 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода, игрушки | 3,0 4,0 | 120 60 | Погружение или орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозиестойких металлов, стекла, пластмасс, резин | 3,0 4,0 | 120 60 | Погружение или замачивание |
| Медицинские отходы | 6,0 | 120 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 4,0 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Жидкие выделения (кровь, сыворотка, моча, сперма, вагинальный секрет, плевральная жидкость, перикардиальная жидкость, асцитная жидкость и другие биологические жидкости) и фекалии | 10,0 | 120 | Заливание двойным по объему количеством раствора средства и перемешивание |
| Посуда из-под выделений | 6,0 | 120 | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 6,0 | 120 | Замачивание |
| Примечание −* − исходная обсемененность тест-поверхностей и тест-объектов от 2,0(106 КОЕ/м2 до 2,0(109 КОЕ/м2: |

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

10.1. При работе со средством необходимо избегать пыления и попадания средства на кожу и глаза. Приготовление рабочих растворов средства следует проводить с использованием защитных очков и резиновых перчаток.

10.2. Все работы со средством и рабочими растворами проводить в резиновых перчатках.

10.3. Дезинфекцию поверхностей способом протирания возможно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания.

10.4. Обработку поверхностей растворами средства способом орошения проводить в отсутствии людей, используя средства защиты органов дыхания. После обработки невентилируемых помещений способом орошения рекомендуется проветривание в течение 15 минут или проведение влажной уборки.

10.5. Емкости с раствором средства должны быть закрыты.

10.6. При проведении работ со средством следует строго соблюдать правила личной гигиены. После работы  вымыть лицо и руки с мылом.

10.7. Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и  лекарственных веществ.

10.8. При рассыпании средства собрать механическим способом в контейнер, предназначенный для этих целей, и использовать повторно. Остатки средства на поверхности смыть большим количеством воды. При уборке рассыпанного средства необходимо использовать спецодежду, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки резиновые), глаз (защитные очки), органов дыхания - противопылевой респиратор или респиратор типа «Лепесток».

11. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

11.1. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут, затем закапать сульфацил натрия в виде 30% раствора. При необходимости обратиться к врачу.

11.2. При попадании средства на кожу вымыть ее большим количеством воды.

11.3. При появлении признаков раздражения органов дыхания – вывести пострадавшего на свежий воздух, прополоскать рот водой. При необходимости обратиться к врачу.

11.4. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, УПАКОВКА

12.1. Средство транспортируют любым видом транспорта в оригинальных упаковках производителя в соответствии с правилами, действующими на территории РФ для перевозки грузов и гарантирующими сохранность средства и тары.

12.2. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя (при хранении от плюс 5ºС до плюс 30ºС) составляет 2 года. Средство следует хранить в оригинальной упаковке изготовителя в закрытом сухом вентилируемом складском помещении, защищённом от попадания прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов.

12.3. В аварийной ситуации при рассыпании средства следует механически собрать его (избегая пыления) и отправить на утилизацию, остатки смыть большим количеством воды. При уборке рассыпанного средства необходимо использовать спецодежду, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки резиновые), глаз (защитные очки), органов дыхания - противопылевой респиратор или респиратор типа «Лепесток».

12.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. Смыв средства в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.

12.5. Средство расфасовано в пластиковые емкости по 100 г, 1кг и 5 кг.

13. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «АНИОСЕПТ АКТИВ»

13.1. Средство «АНИОСЕПТ АКТИВ» контролируют по следующим показателям: внешний вид, цвет, запах, рН 1% раствора средства, содержание надуксусной кислоты в 1% растворе средства. Методы анализа предложены фирмой-производителем (см. таблицу 26).

Таблица 25. Контролируемые показатели качества и нормы средства «АНИОСЕПТ АКТИВ»

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид, цвет, запах | порошок белого цвета со слабым запахом отдушки |
| рН 1% раствора средства | 8,0 – 10,0 |
| Массовая доля надуксусной кислоты в 1% растворе средства, ppm | > 1425 |

13.2.  Внешний вид средства определяют визуально, запах – органолептически.

13.3. Определение показателей концентрации водородных ионов (рН) 1% раствора средства

Показатель концентрации водородных ионов (рН) определяют потенциометрическим методом по ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателей активности водородных ионов (рН)».

13.4. Определение содержания надуксусной кислоты в 1% растворе средства

13.4.1. Реактивы:

Фосфорная кислота 75%

Раствор тиосульфата натрия титрованный 0,01N (MERCK Eurolab #MC 309337100)

Йодистый калий

13.4.2. Проведение анализа

Развести порошок средства для получения 1% раствора. Тщательно перемешать в течение 15 минут до полного растворения порошка. Поместить в колбу для титрования 4 г полученного раствора средства. Добавить 50 мл дистиллированной воды и 1 мл фосфорной кислоты 75%. Затем добавить 1 г йодистого калия и титровать раствором тиосульфата натрия 0,01 N до окрашивания раствора в коричневый цвет.

13.4.3. Оценка результатов

Содержание надуксусной кислоты (Х, в ppm) в 1% растворе средства вычисляют по формуле:

|  | V x 380 |
| --- | --- |
| X = | ----------------- |
|  | m |

где V – объем раствора тиосульфата натрия 0,01N, затраченный на титрование, мл;

m – масса образца средства, г.