Редуктор - Ингалятор Кислородный, класс 2а

«Аппараты дыхательные реанимационные»

ОКПД2 32.50.21.122

| № | Параметр | Требование технического задания | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика |  |  |
|  | Редуктор-ингалятор кислородный | шт. | шт. |
|  | Для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии на месте происшествия и (или) при транспортировании в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации. Комплектация со стальным баллоном вместимостью от 2,5 литров |  |  |
| 2 | ## Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Возможность изменения регулятором подачи кислорода | От 0 до 25 л/мин |  |
| 2.2. | Отображение расхода кислорода литров в минуту | Наличие |  |
| 2.3. | Время работы редуктора-ингалятора при расходе кислорода: - 10 л/мин - 4 л/мин | Не менее 35 мин Не менее 120 мин |  |
| 2.4. | Во время выдоха пациента, при подаче 100% кислорода, кислородный редуктор ингалятор должен иметь возможность предотвращать излишний расход кислорода (иметь дыхательный мешок для накопления подаваемого кислорода при выдохе пациента). | Наличие |  |
| 2.5. | Распылитель для распыления и осаждения лекарств с размером частиц до 5 мкм при расходе кислорода 8 л/мин должен обеспечивать | не менее 74 % объема аэрозоля |  |
| 2.6. | Производительность распыления по воде при расходе кислорода 8 л/мин | Не менее 0,2 куб.см/мин |  |
| 2.7. | Редуктор-ингалятор работоспособен: - в интервале температур, °C - в условиях относительной влажности при температуре +25 °C, % | От -20 до +40 до 100 |  |
| 2.8. | Редуктор-ингалятор с фиксированным клапаном Вентури обеспечивает содержание кислорода в газовой смеси | 40% при 10 л/мин 50% при 15л/мин 60% при 15л/мин |  |
| 2.9. | Редуктор-ингалятор должен обеспечивать возможность подачи 100% кислорода при потоке 25 литров в минуту | Наличие |  |
| 2.10. | Габариты редуктора-ингалятора, мм | Не более 470х170х250 |  |
| 2.11. | Сумка | Наличие |  |
| 2.12. | Масса редуктор-ингалятора, кг | Не более 5,8 кг |  |
| 2.13. | Средний срок службы редуктора-ингалятора до списания | Не менее 5 лет |  |
| 2.14. | Гарантийный срок | Не менее 36 месяцев |  |
| 3. | Комплект поставки |  |  |
|  | - регулятор давления медицинских газов; - соединение типа «ниппель» на регуляторе давления медицинских газов; - второе самостоятельное быстроразъемное соединение для подключения ИВЛ на регуляторе давления медицинских газов; - баллон с вентилем (стальной) от 2,5 литров; - лицевая маска анестезиологическая для взрослых; - лицевая маска анестезиологическая для детей; - лицевая маска анестезиологическая для младенцев; -маска переменной концентрации для взрослых; -маска переменной концентрации для детей; - кислородная трубка L=1,8 м; - фиксированный клапан Вентури 40%; - фиксированный клапан Вентури 50%; - фиксированный клапан Вентури 60%; - жесткий соединитель для подачи 100% кислорода; - дыхательный мешок 3.0л; - сумка; - индикатор давления кислорода; | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| 4. | Документы |  |  |
|  | Паспорт на изделие | Наличие |  |
|  | Упаковочный лист | Наличие |  |
|  | Паспорт на баллон для кислорода | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |
|  | Руководство по эксплуатации | Наличие |  |